REPROCESSAMENTO

de instrumental de treinamento educacional

Limpeza · autoclavagem · armazenamento · vida útil

IMPORTANTE: Material EDUCACIONAL não é dispositivo médico para uso em paciente. Os protocolos descritos seguem boas práticas pedagógicas — NÃO as exigências da RDC 15/2012 (que se aplica a dispositivo médico em uso clínico). Em hospital universitário, o setor de CME pode reaproveitar este protocolo com adaptações.

# Sumário

1. Por que reprocessar instrumental educacional

2. Diferença regulatória: educacional vs clínico

3. Fluxo de reprocessamento em 6 etapas

4. Limpeza manual — protocolo detalhado

5. Secagem e armazenamento

6. Autoclavagem (quando necessário)

7. Vida útil esperada e indicadores de descarte

8. Boas práticas operacionais

# 1. Por que reprocessar instrumental educacional

Mesmo que material educacional não tenha contato com paciente, o reprocessamento adequado é boa prática pedagógica por 5 motivos:

- Preserva integridade do instrumental — pode estender vida útil de 24-36 para 48-60 meses.

- Evita corrosão de aço inoxidável por resíduos de sutura, óleo de manutenção etc.

- Mantém o instrumental sempre em condições adequadas de visualização durante o treinamento.

- Treina o residente no fluxo de CME — boa prática que ele encontrará no centro cirúrgico real.

- Para wet lab (peças animais), reprocessamento é OBRIGATÓRIO entre sessões por biossegurança.

# 2. Diferença regulatória: educacional vs clínico

| Critério | Instrumental clínico (paciente) | Instrumental educacional (lab) |
| --- | --- | --- |
| Norma aplicável | RDC ANVISA 15/2012 | Boas práticas pedagógicas |
| Esterilização obrigatória | Sim | Não obrigatória |
| Controle de validação | Indicadores químicos/biológicos | Visual/funcional |
| CME dedicada | Obrigatória | Pode ser próprio lab |
| Rastreabilidade por lote | Obrigatória | Recomendada |

# 3. Fluxo de reprocessamento em 6 etapas

- Recolhimento — após o uso, separar instrumental do consumível (pads, fios).

- Pré-limpeza imediata — enxaguar em água corrente para remover resíduos visíveis. Quanto mais cedo, mais fácil.

- Desmontagem — desmontar peças em 3 componentes (cabo, haste, ponta efetora).

- Limpeza manual — escovação com escova de cerdas macias + detergente neutro. Atenção a fendas, cremalheiras e articulações.

- Secagem — secar completamente com pano que não solte fiapos OU ar quente seco.

- Armazenamento — maleta organizadora limpa e seca, em sala com temperatura e umidade controladas.

Tempo total: 10-15 minutos para um conjunto de 4 instrumentos.

# 4. Limpeza manual — protocolo detalhado

## Materiais necessários

- Pia com torneira de água corrente.

- Detergente neutro (pH 6-8).

- Escova de cerdas macias (cabo curvo facilita o acesso a fendas).

- Pano de microfibra ou compressa cirúrgica.

- Luvas de procedimento.

- Óculos de proteção (em wet lab).

## Passo a passo

- Calçar luvas e óculos.

- Enxaguar o instrumental em água corrente.

- Aplicar detergente diluído (conforme fabricante).

- Escovar todas as superfícies — atenção a articulações, fendas e cremalheiras.

- Enxaguar abundantemente em água corrente.

- Inspeção visual — sem resíduos, sem ressecamento, sem oxidação aparente.

- Se houver dúvida sobre limpeza, repita o ciclo.

## Cuidados especiais

- Nunca usar esponjas abrasivas ou esponjas de aço — riscam a superfície.

- Nunca usar produtos cáusticos (cloro, ácidos fortes) — corroem aço inox.

- Nunca usar água quente em instrumental com resíduo de proteína — cozinha a proteína no metal (de difícil remoção).

# 5. Secagem e armazenamento

## Secagem

- Manual com pano de microfibra — adequada para volume baixo.

- Estufa de secagem (40-50°C) — mais consistente.

- Ar comprimido — para fendas e canais internos.

Instrumental úmido armazenado oxida rapidamente.

## Armazenamento

- Maleta organizadora rígida com espuma anti-impacto.

- Sala com temperatura 18-24°C e umidade 30-60%.

- Longe de produtos químicos voláteis.

- Identificação de cada compartimento com etiqueta.

- Inspeção trimestral mesmo sem uso.

# 6. Autoclavagem (quando necessário)

Autoclavagem NÃO é obrigatória para material educacional, mas pode ser recomendada quando:

- O laboratório recebe alunos com diferentes profissionais (rotatividade alta).

- Wet lab usa peças animais — autoclave entre sessões.

- Acreditação institucional exige (algumas certificações pedem o padrão CME).

## Parâmetros padrão

- Temperatura: 134°C (alta temperatura).

- Pressão: 2,1 bar (cerca de 30 psi).

- Tempo: 4-7 minutos a 134°C.

## Cuidados

- Desmontar o instrumental antes (cremalheiras abertas).

- Embalar em embalagem específica (papel-grau-cirúrgico ou similar).

- Verificar indicador químico após o ciclo.

- Não exceder 100-200 ciclos por instrumento — depende do fabricante.

# 7. Vida útil esperada e indicadores de descarte

| Tipo de uso | Vida útil esperada | Ciclos de autoclave |
| --- | --- | --- |
| Uso leve (graduação, liga) | 4-6 anos | até 200 |
| Uso médio (residência R1-R2) | 3-5 anos | 100-200 |
| Uso intensivo (programa grande) | 2-3 anos | 100 (substituir antes) |

## Indicadores para descarte

- Oxidação visível persistente após limpeza adequada.

- Folga nas articulações (jogo perceptível).

- Cremalheira que não trava firmemente.

- Ponta efetora com folga ou desgaste evidente.

- Fissura ou trinca no eixo (mesmo capilar).

- Mais de 200 ciclos de autoclave (verificar manual).

# 8. Boas práticas operacionais

- Designar responsável técnico pelo reprocessamento — não delegar ao residente desatento.

- Manter livro de ocorrências (data, ciclo, observação).

- Treinamento de novos usuários ao entrar no programa.

- Inspeção visual ao iniciar cada sessão.

- Não compartilhar instrumental educacional entre lab e centro cirúrgico — risco de confusão.

- Identificação clara em todo instrumental: "USO EDUCACIONAL".

- Plano de renovação periódica do estoque (parte do orçamento anual).

— Fim do guia —